## Anforderungen
Vergabe-Nummer: 2026_08_01 |  | LEISTUNGSVERZEICHNIS über ein anzuschaffendes Forschungsgerät
Projekt: |  | Beschaffung eines Magnetically shielded room (MSR) für ein OPMEG System
Ausschreibende Stelle |  | Universitätsklinikum Bonn
Allgemeine Informationen
Das Universitätsklinikum Bonn (UKB) setzt als Maximalversorger, für eine bestmögliche stationäre Patientenversorgung, auf neue und innovative Medizintechnik und -produkte. Das Dekanat der medizinischen Fakultät strebt die Beschaffung eines Optically Pumped Magnetoencephalography (OPMEG) System an. Dafür wird die Beschaffung einer magnetisch abgeschirmten Kammer (MSR) angestrebt. Die MSR muss für die Verwendung mit einem OPMEG System geeignete sein. Die Kammer muss mit einem Degaussing System und einer aktiven Störfeldunterdrückung außerhalb der Schirmung ausgestattet sein. Es wird angestrebt, eine aktive Abschirmung innerhalb der Schirmung von dem Lieferanten des OPMEG Systems zu beziehen. Die MSR muss entsprechende Aufnahmen dafür bereitsstellen. Die Inbetriebnahme soll im Jahr 2027 stattfinden.
Position | Bewertung | Leistungsbeschreibung und Abfrage | Einheit | Spalte bitte ausfüllen | Wertungs-Kriterium | Klassifizierung | Maximale zu erreichende Punktzahl
1 |  | Allgemein
1.1 | KO | Hersteller | Angabe |  | KO | Info liegt vor = erfüllt / Info liegt nicht vor = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
1.2 | KO | Standort / Firmensitz (Deutschland) | Angabe |  | KO | Info liegt vor = erfüllt / Info liegt nicht vor = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
1.3 | KO | Gerätebezeichnung | Angabe |  | KO | Info liegt vor = erfüllt / Info liegt nicht vor = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
1.4 | KO | Modell / Typ bzw. Baureihe / Version | Angabe |  | KO | Info liegt vor = erfüllt / Info liegt nicht vor = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
1.5 | KO | Das Angebot enthält alle Einrichtungen, Gerätebestandteile, Software und Lizenzen, einschließlich des notwendigen Zubehörs, sowie sämtlicher Installations-, Montage- und Prüfarbeiten, die zur Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems erforderlich sind. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
1.6 | KO | Sollten systemspezifisch zusätzliche Komponenten zur Erlangung der beschriebenen Funktionalität erforderlich sein, so sind diese vom Anbieter als herstellerspezifische Positionen als Anhang den Angebotsunterlagen beizufügen. | Angabe |  | KO | Info liegt vor = erfüllt / Info liegt nicht vor = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
1.7 | KO | Sämtliche Serviceleistungen (Sicherheitstechnische Kontrollen, Wartungs-, Inspektions-, Instandsetzungsleistungen etc.) werden unter Einhaltung der jeweils gesetzlichen Normen und Vorgaben vorgenommen. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
1.8 | KO | Gewährleistung ≥ 24 Monate nach Inbetriebnahme | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
1.9 | KO | Garantie der Stabilität der nachfolgend geforderten Schirmfaktoren über 3 Jahre | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
2 |  | Magnetically shielded room (MSR)
2.1 | KO | Gefordert wird eine magnetisch abgeschirmte Kammer zur Durchführung von OPMEG Messungen am Menschen. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
2.2 | KO | Das Gesamtgewicht der MSR darf 30 000 kg nicht überschreiten. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
2.3 | KO | Bitte geben Sie das Gesamtgewicht der MSR an. | kg |  | KO | Info liegt vor = erfüllt / Info liegt nicht vor = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
2.4 | KO | Innere Abmaße min. 2800 mm x 3800 mm x 2200 mm (L x B x H) | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
2.5 | A | Bitte geben Sie die Lichte Länge (Rauminnenmaß) an. | mm |  | A | Lineare Interpolation 2800 mm ≙ 0 Punkte ≥ 3000 mm ≙ 40 Punkte | 40
2.6 | A | Bitte geben Sie die Lichte Beite (Rauminnenmaß) an. | mm |  | A | Lineare Interpolation 3800 mm ≙ 0 Punkte ≥ 4000 mm ≙ 40 Punkte | 40
2.7 | KO | Die Tür muss von außen und von innen einhändig zu öffnen sein (Brandschutzanforderung). | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
2.8 | KO | Das System ist mit einem Fluxgate gesteuerten Kompensationsspulensystem zur aktiven Störfeldunterdrückung (Field Cancellation) außerhalb der Abschirmschichten ausgestattet. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
2.9 | KO | Das System muss dem Anwender die Möglichkeit geben, das Kompensationsspulensystem (Field Cancellation) ein- und ausschalten zu können. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
2.10 | KO | Die MSR muss mit einem Degaussing System ausgestattet sein. Alle erforderlichen Komponenten, Zubehörteile sind zu liefern und zu installieren inkl. aller benötigten IT-Komponenten, Software und Lizenzen. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
2.11 | KO | Das System muss in der Lage sein, eine automatische Entmagnetisierung durchführen zu können (Degaussing). | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
2.12 | KO | Das System muss dem Anwender die Möglichkeit geben, die Parameter der Entmagnetisierung einstellen zu können. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
2.13 | KO | Magnetische Flussdichte im Zentrum der Kabine ≤ 1 nT ohne Verwendung der aktiven Störfeldunterdrückung. Im Rahmen der Inbetriebnahme ist der geforderte Zielwert mit geeigneten Prüfmitteln nachzuweisen zu dokumentieren und dem Auftragnehmer auszuhändigen. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
2.14 | KO | Die maximale absolute Differenz der magnetischen Flussdichte (Inhomogenität) in einem Volumen von 1 m³ im Zentrum der Kabine beträgt ≤ 0,5 nT ohne Verwendung der aktiven Störfeldunterdrückung. Im Rahmen der Inbetriebnahme ist der geforderte Zielwert mit geeigneten Prüfmitteln nachzuweisen zu dokumentieren und dem Auftragnehmer auszuhändigen. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
2.15 | KO | AC-Abschirmungsfaktor (AC Shielding Factor) bei einer externen Störquelle von 1µT RMS bei 0,01 Hz ≥ 500. Der Abschirmfaktor ist als Durchschnitt aus allen drei Raumachsen zu ermitteln. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
2.16 | A | Bitte geben Sie den AC-Abschirmungsfaktor bei einer externen Störquelle von 1µT RMS bei 0,01 Hz an (Durchschnitt aus allen drei Raumachsen). | Angabe |  | A | Lineare Interpolation 500 ≙ 0 Punkte ≥ 1000 mm ≙ 40 Punkte | 40
2.17 | KO | AC-Abschirmungsfaktor (AC Shielding Factor) bei einer externen Störquelle von 1µT RMS bei 0,1 Hz ≥ 750. Der Abschirmfaktor ist als Durchschnitt aus allen drei Raumachsen zu ermitteln. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
2.18 | A | Bitte geben Sie den AC-Abschirmungsfaktor bei einer externen Störquelle von 1µT RMS bei 0,1 Hz an (Durchschnitt aus allen drei Raumachsen). | Angabe |  | A | Lineare Interpolation 750 ≙ 0 Punkte ≥ 1500 ≙ 40 Punkte | 40
2.19 | KO | AC-Abschirmungsfaktor (AC Shielding Factor) bei einer externen Störquelle von 1µT RMS bei 1 Hz ≥ 2.000. Der Abschirmfaktor ist als Durchschnitt aus allen drei Raumachsen zu ermitteln. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
2.20 | A | Bitte geben Sie den AC-Abschirmungsfaktor bei einer externen Störquelle von 1µT RMS bei 1 Hz an (Durchschnitt aus allen drei Raumachsen). | Angabe |  | A | Lineare Interpolation 2000 ≙ 0 Punkte ≥ 4000 ≙ 40 Punkte | 40
2.21 | KO | AC-Abschirmungsfaktor (AC Shielding Factor) bei einer externen Störquelle von 1µT RMS bei 10 Hz ≥ 20.000. Der Abschirmfaktor ist als Durchschnitt aus allen drei Raumachsen zu ermitteln. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
2.22 | A | Bitte geben Sie den AC-Abschirmungsfaktor bei einer externen Störquelle von 1µT RMS bei 10 Hz an (Durchschnitt aus allen drei Raumachsen). | Angabe |  | A | Lineare Interpolation 20 000 ≙ 0 Punkte ≥ 40 000 ≙ 40 Punkte | 40
2.23 | KO | AC-Abschirmungsfaktor (AC Shielding Factor) bei einer externen Störquelle von 1µT RMS bei 100 Hz ≥ 30.000 | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
2.24 | A | Bitte geben Sie den AC-Abschirmungsfaktor bei einer externen Störquelle von 1µT RMS bei 100 Hz an (Durchschnitt aus allen drei Raumachsen). | Angabe |  | A | Lineare Interpolation 30 000 ≙ 0 Punkte ≥ 100 000 ≙ 40 Punkte | 40
2.25 | KO | Magnetische Flussdichte im Zentrum der Kabine ≤ 3 nT, nachdem die Kabine 24 h geöffnet war, gefolgt von einer 10 Minütigen automatischen Entmagnetisierung (Degaussing), durch das integrierte Degaussing System. Der Prozess erfordert kein manuelles Degaussing. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
2.26 | A | Bitte geben Sie die magnetische Flussdichte im Zentrum der Kabine an, nachdem die Kabine 24 h geöffnet war, gefolgt von einer 10 Minütigen automatischen Entmagnetisierung (Degaussing). | nT |  | A | Lineare Interpolation ≥ 3 nT ≙ 0 Punkte ≤ 1 nT ≙ 40 Punkte | 40
2.27 | KO | Das innere der Kammer muss ohne innenliegende elektromagnetische Quelle beleuchtet sein, z.B. durch Lichtwellenleiter. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
2.28 | KO | Der Auftragnehmer verpflichtet sich eine geschirmte Kabeldurchführung unterhalb der Decke für max.180 Leitungen, mit jeweils 2,5 mm Durchmesser zu erstellen, in Absprache mit dem Auftraggeber. Die finale Planung und Ausführung bedarf der schriftlichen Freigabe des Auftraggebers. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
2.29 | KO | Das System muss dem Anwender die Möglichkeit geben, Videos und Bilder in das Innere der Kabine an eine Wand projizieren zu können. Alle benötigten geschirmten Kabel- und Rohrdurchführungen werden vom Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber erstellt. Die finale Planung und Ausführung bedarf der schriftlichen Freigabe des Auftraggebers. Der benötigte Projektor wird vom Auftraggeber gestellt und ist nicht Teil der Ausschreibung. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
2.30 | KO | Der Auftragnehmer verpflichtet sich eine geschirmte Kabeldurchführung, kurz oberhalb des Bodens in eine Wand als Reserve, in Absprache mit dem Auftraggeber zu erstellen. Die finale Planung und Ausführung bedarf der schriftlichen Freigabe des Auftraggebers. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
2.31 | KO | Die MSR muss dem Anwender die Möglichkeit geben, nachträglich Störfeldunterdrückungsspulen unterhalb der inneren (probandenseitigen) Wand-, Boden- und Deckenabdeckungen anbringen zu können. Diese Abdeckungen müssen mit geeignetem Werkzeug abnehmbar sein und darunter genügend Platz für handelsübliche Störfeldunterdrückungsspulen-Systeme (1.6 mm PCB, bis 50 kg pro Raumfläche) bieten. Es bestehen abschaltbare Anschlusspunkte für die Stromzufuhr der Störfeldunterdrückung. Die finale Planung und Ausführung bedarf der schriftlichen Freigabe des Auftraggebers. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
3 |  | Dienstleistung
3.1 | KO | Der Auftragnehmer übernimmt die verantwortliche Projektleitung zur Umsetzung des Gesamtprojektes sowie für alle sonstigen beauftragten Komponenten. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
3.2 | KO | Der Auftragnehmer übernimmt die Überwachung und Steuerung der Aktivitäten zur erfolgreichen Projektabwicklung. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
3.3 | KO | Der Auftragnehmer übernimmt die Koordination von Fremdleistungen im Zusammenspiel mit der Errichtung des beauftragten Systems. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
3.4 | KO | Der Auftragnehmer übernimmt die zeitliche Abstimmung zur Projektumsetzung gemeinsam mit dem Auftraggeber. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
3.5 | KO | Der Auftragnehmer meldet Unregelmäßigkeiten, die bei der Vorbereitung oder im sonstigen Projektablauf auftreten, unverzüglich an den vom Auftraggeber benannten Verantwortlichen. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
3.6 | KO | Der Auftragnehmer verpflichtet sich Test aller beauftragten Hard- und Softwarekomponenten zur Vorbereitung der Abnahme durchzuführen. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
3.7 | KO | Der Auftragnehmer erstellt eine Abnahmeniederschrift mit der Auflistung evtl. Mängel sowie Fristen zur Beseitigung. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
3.8 | KO | Eine deutsch oder englischsprachige Bedienungsanleitung / Gerätehandbuch (1x elektronisch, Anzahl der Papier-Exemplare in Abstimmung mit dem AG) wird dem Auftraggeber im Zuge der Inbetriebnahme übergeben. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
3.9 | KO | Montage- und Installationszeit inkl. Konfiguration und Abnahme. | Angabe |  | KO | Info liegt vor = erfüllt / Info liegt nicht vor = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
3.10 | KO | Der Auftragnehmer verpflichtet sich, sicherheitsrelevante Verbesserungen über die gesamte Lebenszeit des Gerätes (EndOfLife) an den Auftraggeber bekannt zu geben. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
3.11 | KO | Der Auftragnehmer ist in der Lage, das System für min.10 Jahre in einem betriebsbereiten Zustand halten zu können. Das System erfüllt die Voraussetzungen dafür, dass ohne Einschränkungen für die Dauer von mindestens 10 Jahren Wartungs-, Instandsetzungs- und Servicearbeiten am Gerät / System / Anlage (vom AN, AG oder einer einem Dritten) durchgeführt werden können. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
3.12 | KO | Die Ersatzteilversorgung ist für mindestens 10 Jahre vom AN garantiert (Rückwertskompatible Weiterentwicklungen sind zulässig). | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
3.13 |  | Lieferung und Montage
3.14 | KO | Das Angebot enthält alle Einrichtungen, Gerätebestandteile, Software und Lizenzen, einschließlich des notwendigen Zubehörs, die zur Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems erforderlich sind. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
3.15 | KO | Sollten systemspezifisch zusätzliche Komponenten zur Erlangung der beschriebenen Funktionalität erforderlich sein, so sind diese vom Anbieter als herstellerspezifische Positionen als Anhang den Angebotsunterlagen beizufügen. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
3.16 | KO | Für alle Postsendungen und Lieferungen per Spediteur oder dgl. ist vorher in Abstimmung mit dem Auftraggeber eine genaue Ortsbeschreibung der Anschrift oder Festlegung der Zustell- und Anlieferungsmöglichkeit zu vereinbaren. Es ist dabei durch den Auftragnehmer sicherzustellen, dass Sendungen oder Lieferungen direkt an empfangsberechtigte Vertreter des Auftragnehmers, oder eigene Monteure zugestellt werden können, die zum Zeitpunkt der Ablieferung auf der Anlieferungsstelle auch anwesend sein müssen. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
3.17 | KO | Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die in diesem Leistungsverzeichnis beschriebene Anlage inkl. Zubehör an ihren jeweiligen Einsatzort auf dem Klinikgelände zu verbringen und zu montieren, in Absprache mit dem Auftraggeber. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
3.18 | KO | Die Kosten für die Lieferung und Montage frei Verwendungsstelle sind im Angebot enthalten. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
3.19 | KO | Die Einbringung sämtlicher Systemkomponenten am Bestimmungsort hat ohne bauliche Veränderungen an den bestehenden Gebäudestrukturen zu erfolgen. Der Bieter hat die Transportwege (z. B. lichte Maße von Türen, Fluren, Aufzügen sowie maximale Bodenbelastungs- und Tragfähigkeitsgrenzen des Transportwegs) eigenverantwortlich zu prüfen. Die Bauteilgrößen und -gewichte sind zwingend auf die bestehende Gebäudeinfrastruktur abzustimmen. Sollten für die Einbringung dennoch bauliche Maßnahmen, statische Ertüchtigungen (z. B. temporäre Lastverteilungsplatten auf den Verkehrswegen) oder Anpassungen der Gebäudeinfrastruktur unumgänglich sein, sind diese dem Auftraggeber zwingend mit dem Angebot schriftlich anzuzeigen und detailliert aufzuführen. Sämtliche anfallenden Kosten für diese baulichen Maßnahmen, die Einholung notwendiger statischer Nachweise, die fachgerechte Wiederherstellung des exakten Ursprungszustandes (Rückbau nach Einbringung) sowie die Haftung für eventuelle Folgeschäden (z. B. Risse im Estrich, Schäden an Bodenbelägen oder der Haustechnik) trägt der Bieter vollumfänglich und ohne Anspruch auf Mehrvergütung. Diese Kosten sind pauschal in den angebotenen Gesamtpreis einzukalkulieren. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
3.20 |  | Inbetriebnahme
3.21 | KO | Der Auftragnehmer verpflichtet sich die Inbetriebnahme und Dokumentation der beauftragten MSR im Zuge der Projektumsetzung spätestens 12 Monate nach Zuschlagserteilung abgeschlossen zu haben. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
3.22 | A | Dauer der Inbetriebnahme und Dokumentation der beauftragten MSR im Zuge der Projektumsetzung nach Zuschlagserteilung in Monaten. | Angabe |  | A | Lineare Interpolation 12 Monate = 0 Punkte 6 Monate = 40 Punkte | 40
3.23 | KO | Der Auftragnehmer übernimmt die Inbetriebnahme. D.h. Installation und Konfiguration der beauftragten Hard- und Software zu einem funktionsfähigen Gesamtsystem. Die Kosten für die Inbetriebnahme sind im Angebot enthalten. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
3.24 | KO | Im Rahmen der Inbetriebnahme übernimmt der Auftragnehmer das Aufbringen einer UKB internen Geräte-ID (Aufkleber). Zudem wird dem Auftraggeber die IP u. MAC-Adresse, Seriennummer, Gebäudenummer übergeben. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
3.25 | KO | Bei Auslieferung wird die zum Zeitpunkt der Lieferung aktuellste Hardware-, Software- und Firmware Version geliefert. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
3.26 |  | Personal- und Nutzertraining
3.27 | KO | Ersteinweisung und Anwenderschulung vor der Inbetriebnahme sind vom Auftragnehmer zu erbringende Leistungen und im Lieferumfang enthalten. | Ja / Nein* |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
3.28 | I | Beschreiben Sie die Inhalte der Ersteinweisung und Anwenderschulung auf einem separaten Blatt. | Angabe |  | I | Ja = Info liegt vor / Nein = Info liegt nicht vor | Informativ
3.29 | I | Anzahl enthaltener Schulungstage | Angabe |  | I | Ja = Info liegt vor / Nein = Info liegt nicht vor | Informativ
3.30 | I | Stehen regelmäßige Kurse zur Verfügung (Kursbuch beifügen)? | Angabe |  | I | Ja = Info liegt vor / Nein = Info liegt nicht vor | Informativ
3.31 | KO | Geben Sie bitte alle Kosten für die Ersteinweisungen und Anwenderschulungen an. Der Angebotspreis (netto) fließt in die Bewertung ein. | EUR |  | KO | Ja = erfüllt / Nein = nicht erfüllt | Ausschlusskriterium
[6 empty] | Maximal zu erreichende Gesamtpunktzahl | 360
Kostenaufstellung
Sämtliche, dieses Leistungsverzeichnis betreffenden Positionen, wie z.B. Software, Zubehör, Lizenzen, etc. die im folgenden nicht weiter benannt sind, sind Bestandteil des Angebotspreises und in den jeweiligen System- und Gerätekomponenten einzukalkulieren.
|  | 1 Stück MSR, netto (Pos. 2) | EUR
|  | Kosten Ersteinweisungen und Anwenderschulungen, netto (Pos. 3.31) | EUR | 0
|  | Angebotssumme, netto | EUR
|  | zzgl.19% MwSt. | EUR
|  | Angebotspreis, brutto | EUR
HINWEIS: Für die ausgeschriebene Leistung gilt eine Preisobergrenze in Höhe von 1.500.000 € brutto. Kosten für Wartungs- und Inspektionsleistungen finden bei der Preisobergrenze keine Berücksichtigung. Da weitere Mittel des Auftraggebers grundsätzlich nicht zur Verfügung stehen, darf der genannte Betrag nicht überschritten werden.
* = Bitte über Drop-Down-Leiste im Textfeld auswählen KO = Sollte das Produkt eines dieser Kriterien nicht erfüllen, führt dies zum Ausschluss vom Verfahren. A = Die Angaben zu diesen Kriterien fließen in die angegebene Punktebewertung ein. I = informativ gelbe / orange Markierungen dienen der Übersichtlichkeit / als Hilfestellung zum Ausfüllen des LV